附件一：

金相磨抛制样平台技术参数

| 金相磨抛制样平台 | 一、功能要求： 1、真空冷镶嵌机：主要用于各种样品的冷镶嵌，尤其是线路板和带有微细孔的材料； 2、自动热镶嵌机：用于形状或尺寸不规则的试样镶嵌，以便满足后续的制样步骤，获得要求的检测平面； 3、加热平台：专为材料加工及材料研究实验室而开发，采用整体铸造，单片机作为核心控制部件，用于对温度敏感材料（如晶体、半导体、陶瓷等）的加热； 4、金相试样切割机：通过高速旋转的砂轮片来截取样品，主要用于各种金属材料样品的切割，也用于树脂、陶瓷等多种材料试样的快速切割； 5、精密切割机：用于金属、晶体、陶瓷、玻璃、岩样、矿样、混凝土、有机材料、复合材料的切割。如紧固件、火花塞、阀门、医学人工关节等。配置高精度的控制系统，能够进行精确切割，可根据具体需要定做各种夹具配用； 6、自动压力研磨抛光机：主要用于材料研究领域，用于金属、陶瓷、玻璃、岩样、矿样等材料样品的自动研磨抛光。采用多点式气动加压，气柱在压缩空气的作用下将载物盘中的样件压在旋转的磨抛盘上，从而实现样件定位与磨抛的； 7、超声波清洗机：用于清洗眼镜、珠宝、钟表、小试样片等，可以清理一般工具达不到的地方，实现无损伤清洗； 二、技术要求： 1、真空冷镶嵌机： 真空度：-0.08 MPa； 旋转盘：Φ205 mm； 尺寸：Φ280mm×330mm； 可与染色剂配合，用于各种缺陷的检查。 2、自动热镶嵌机： 电源：220 V； 功率：1000 W； 模具规格：Φ25 mm，Φ30 mm，Φ40 mm，Φ50 mm； 温度：30-180 ℃； 压力：10-2000 KPa； 保温时间：1-900 min； 冷却：水冷，温度值降至50℃时自动停止冷却。 尺寸：600mm×490mm×550mm；重量：100kg 3、加热平台： 电源电压：AC220 V； 功率：MTI-3040加热平台1200 W； 适用温度：≤200 ℃； 控温精度：±1 ℃； 加热板：MTI-3040加热平台373mm×273mm； 尺寸：400mm×373mm×130mm； 重量：13.5kg。 4、金相试样切割机： 电源电压：380 V； 功率：1.5 KW； 转速：2800 rpm； 砂轮片：Φ250mm×Φ25.4mm×2mm、Φ250mm×Φ32mm×2mm； 最大切割尺寸：Φ50mm×50mm； 尺寸：653mm×462mm×443mm 重量：85 kg； 有双快速卡具，能够迅速方便地固定样件，并且适用于曲轴、阀门等复杂形状物体的固定； 配有多水管冷却装置，有利于迅速带走切割时产生的热量，避免金相试样遇热而改变其金相组织。 5、精密切割机： 主轴转速：300rpm-3500rpm； 圆锯片尺寸：Φ200mm； 最大行程：X轴80mm，Y轴105mm（理论最大切深50mm）； 电压：220V； 总功率：600W； 控制系统：PLC自动控制； 尺寸：734mm×540mm×480mm 重量：54kg； 无级调速，扭矩大，运行平稳； 参数精确可调； X、Y轴步进电机驱动； 配置冷却循环系统。 6、自动压力研磨抛光机： 电源：220V 50Hz； 载物盘：Φ150mm（可载样件：Φ22mm、Φ25mm、Φ30mm、Φ45mm）； 磨抛盘：Φ300mm； 载物盘（上盘）转速：1-60rpm内无级可调； 磨抛盘（下盘）转速：50-500rpm内无级可调； 压力：0-0.4MPa； 尺寸：660mm×460mm×720mm 重量：80kg； 采用多点式气动加压，气柱在压缩空气的作用下将载物盘中的样件压在旋转的磨抛盘上，实现样件定位与磨抛的； 磨抛盘按设定转速逆时针旋转，载物盘可按设定转速及方向顺时针或逆时针旋转； 多点加载压力，通过节流阀控制和调整压力； 7、超声波清洗机： 电源电压：220V 50Hz； 功率：60W； 工作频率：40KHz或25KHz； 内槽：150mm×140mm×100mm，2000ml； 加热：RT-80℃，自动加热； 尺寸：190mm×170mm×220mm 重量：<1kg； 三、附件或配件要求： 1、真空冷镶嵌机： 旋转盘 1套 进液管 10根 无油泵 1台 镶嵌模 6个 料杯 5个 搅拌棒 5个 2、自动热镶嵌机： 模具 1套 漏斗 1只 镶嵌料 1袋 内六角扳手 1套 3、加热平台：无 4、金相试样切割机： 夹锯垫（Φ20mm×Φ80mm） 1套 碳化硅锯片（Φ250mm×Φ32mm×2mm） 2片 刚玉锯片（Φ250mm×Φ32mm×2mm） 2片 5、精密切割机： 根据需求定制各种配用夹具 6、自动压力研磨抛光机： 铸铝盘 1个 载物盘 1个 磁力片 2片 研抛底片 4片 砂纸（240#、400#、800#、1500#） 各2片 抛光垫（磨砂革、合成革、聚氨酯） 各1片 研磨膏（W2.5） 1支 7、超声波清洗机：无 |
| --- | --- |